六安市疾病预防控制中心流动注射仪招标参数（原装进口）

*仪器原理及用途：

*采用稳态反应的气泡间隔的连续流动分析化学反应原理（SFA），加入气泡通过独立的空气泵注入，用于饮用水和地表水中挥发酚、氰化物、阴离子洗涤剂、氨氮等的自动分析。

1．测量样品范围：自来水，地表水，井水等。

2.工作环境要求：

2.1电压：AC220±10%，50HZ；

2.2温度：0℃～40℃；

2.3湿度：≤90%；

*3．测试项目和整体要求：化学反应单元≥4通道配置，满足总氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮四个参数同时检测，并通过两套完全独立系统，两台电脑分别控制，主机及进样器、蠕动泵、检测器、反应模块、蒸馏器等主要部件均为连续流动分析仪品牌原厂商原产地原装进口产品，交货时须附产地来源证明。

4．系统组成及各系统技术参数：

整机原装进口;

高容量双针随机自动进样器2台；

高精度蠕动泵≥2台，取样针4个；

化学分析模块4套，满足以上4个参数测量的需要；

独立的在线蒸馏器或双通道在线蒸馏器1套，保证氰化物和挥发酚检测,冷却循环装置1套（流量满足氰化物，挥发酚测量时的冷却要求）；

系统控制软件2套(每台电脑上各装一套)；

计算机和打印机各2套；

4.1自动进样器

4.1.1 单台进样器配备120位，XYZ型三维长方形式进样器，非转盘式或扇形式，确保取样时的灵活性及精准度；

4.1.2内置独立清洗装置，可以清洗取样针及管路系统；

4.1.3 计算机软件控制取样时间，清洗时间；

4.2高精度蠕动泵

4.2.1 *蠕动泵数量≥2；

4.2.2 空气气泡注入通过光电感应器，保证最好的重复性和最小相对偏差；

4.2.3蠕动泵泵速三档可调，精度位小于0.5%；

4.3化学分析模块

4.3.1 化学分析模块组成是惰性玻璃圈的，能清楚看见系统内部运行情况（阴离子洗涤剂除外）；

4.4 双光束数字式比色计

4.4.1 采用双光束数字式比色计，每一个通道采用独立的光源不可多个通道共用一个光源，4个检测通道要求一共有4个独立的光源，信号和参比必须是同一束光在通过同一个滤光片后分出的，并且要求在计算机软件运行屏幕上显示这两束光的能量百分比值；

4.4.2 检测精度：分辨率＜0.0003AU，线性范围0-1.8AU；

5．测试项目技术要求：

（1）挥发酚

分析方法：4-氨基安替比林分光光度法

*在线蒸馏，挥发酚检测使用≥1米长光程比色池在0.5ug/L处有明显吸收峰, （提供清晰证明谱图1张予以佐证）；

*检测限：≤0.0006mg/L；

（2）氰化物的测定

分析方法：异烟酸-吡唑啉酮光度法/巴比妥酸光度法；

在线蒸馏、冷却、加热

*检测极限≤0.001mg/L

（3）氨氮

分析方法：水杨酸盐或纳氏比色法；

测量范围：0.01-10mg/L；

*检测极限：≤0.01mg/L

（4）阴离子洗涤剂

分析方法：亚甲基兰分光光度法法，二次萃取；

*检测下限≤0.01 mg /L

6． 系统控制应用软件和相关资料

6.1 中英文说明书；

6.2 中英文软件；

6.3保证软件永远免费升级；

6.4 具有自动质控图功能；

6.5 具有强制校准曲线通过原点的功能；

6.6 自动调整基线和增益；

7 .消耗品和化学试剂

7.1免费提供两年消耗品（泵管，连接管，玻璃圈，光源等）及其投标价格；提供两年后列表消耗品和零配件供应价格；

*7.2化学试剂：所有试剂都能用国产试剂运行；

8. 保修和售后服务

8.1 仪器保修至少两年和终身维修制度。蠕动泵质保期为五年；

8.2要求总代理商或厂商在华东地区有专业售后服务点和零配件库；

8.3要求售后服务响应时间为1小时，在24小时内派人到现场解决问题提供后期维修配件清单及维修工时费价格表；

9. 培训

9.1现场培训不少于1星期，并保证2人能独立操作；

9.2 两年一次用户会议，进行专门培训，免培训费；

9.3 仪器制造商在中国境内培训中心为用户免费培训不少于2名操作技术人员；培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。所有的培训费（包括车费、食宿费用等）由供应商提供；

10.品牌计算机和打印机

HP-160G硬盘，2G内存，正版windou2000/XP软件， 19寸液晶显示屏

HP1020激光打印机

*11.投标人需提供制造厂商授权书。

注：以上*星号指标为重要指标，必须满足。

12.厂家需提供总磷、总氮和硫化物模块的报价，报价作为以后项目扩展的需求，同时也作为本次采购参考的依据。

六安市疾病预防控制中心全自动测汞仪招标参数（原装进口）

*用于食品、饮用水和土壤等各种固、液体样品的汞含量的直接检测分析的原装进口全自动测汞仪1台(注：能满足≥1mL以上的大体积水样的进样要求，若不能满足可以采取液体进样的方式)。

1、工作条件

220VAC±10％、50HZ、温度：15--30℃、湿度：20％--80％。

2、技术要求

2.1制造厂家经过ISO9001认证，通过CE认证，有政府签发的安全生产许可证书；

2.2 负责中国销售及售后的中国总代理需经过销售及服务的ISO9000认证；

2.3 整套仪器取得计量器具型式批准证书；

*2.4利用冷原子吸收原理进行汞的检测，符合方法EPA7473的检测要求，并能提供文件；

2.5进样模块能满足自动测定固体、大体积液体或气体样品要求；

2.6 齐化管具有对汞迅速的吸收和释放，并且要求预富集功能，可以实现≥10倍以上的富集能力；

2.7仪器有优异的稳定性，校正曲线不用每次都做，一般在3—6个月做一次。

3、性能指标

3.1检出线：固液热分解检出线≤0.001ng，液体流动注射分析≤1ng/L（若带有液体进样，液体进样的检出线）；

3.2重复性：RSD≤1.5%；

3.3 测量量程：	0.001ng-1500ng ；

3.4校准方式：标准溶液或标准物质；

3.5 最大样品量：固体1500mg，液体1500ml；

3.6 自动进样器：内置进样系统、样品量≥40个，固体/液体样品均可；

*3.7分析速度：固体及液体平均分析速度≤5分钟/样品（注：固体进样若不能满足大体积水样分析速度要求，可配置液体进样方式满足要求）；

3.8检测系统： UV光电检测器；

3.9软件可反控仪器的整体操作，真正实现了全自动、无人看管功能。

4、产品配置要求：

测汞仪主机(内置自动进样器)           1台

分离式控制终端                      1台

镍舟 ≥40个                         2套

石英舟（1.5ml）                     1套

催化管                              2套

汞齐化器                            2套

以上*星号指标为重要指标，必须满足

*5、投标人需提供制造厂商授权书。

6、技术服务条款

仪器质保1年，自验收合格之日起。投标商必须提供生产厂家针对本项目的授权、生产厂家针对本项目的售后服务承诺书，生产厂家加盖公章的印刷版产品彩页供查验技术指标，交货不得超过60天。

# 六安市疾病预防控制中心超纯水机(Milli-Q)技术参数（原装进口）

- 工作条件

1.1 环境温度 ： 5-35℃；

1.2 相对湿度 ： 20%-80%；

1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ；

- 主要用途：

  - 精密分析仪器用水(HPLC，IC，AA，PCR，TOC，LC-MS，ICP，ICP-MS等等)。

- 技术规格

  - 该系统以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯，0.22 um终端过滤器，预纯化和精纯化步骤可根据进水水质选择不同型号以满足不同实验要求；

  - 产水流速： 四种流速可调节，逐滴至2L/min；

  - *超纯水产水水质

3.3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃；

3.3.2系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附原厂校验证书；

3.3.3总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb；

3.3.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

  - *超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。

| HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.006 AU At 254 nm < 0.002 AU |
| --- | --- |
| HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.003 AU At 254 nm < 0.001 AU |
| 光学特性：UV光吸收 | UV 200 nm < 0.05 AU UV 205 nm < 0.01 AU UV 210 nm < 0.01 AU UA 254 nm < 0.005 AU |
| 荧光（奎宁） | At 254 nm < 1 ppb At 365 nm < 1 ppb |
| 符合LC/MS适应性要求： | No peak higher than 10 ppb Reserpine at 609 m/z in ESI + |
| 蒸发残留 | < 0.0001% w/w |
| TOC | < 1ppb |

  - 系统内置双紫外灯，一个是内置纯化组件185nm/254nm双波长紫外灯有效降低TOC水平,一个是TOC仪表内专门用于检测产水TOC的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。

  - 全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保持水质新鲜。

  - *超纯水主机具有支持中文操作界面的液晶显示屏，同时具有中文、英语等八种语言可选，主机发光液晶显示屏实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息。超纯水装置具有独立远程活动取水手臂，可串联三个取水手臂单元，取水手臂单元可显示产水电阻率、电导率、温度、TOC、耗材寿命、进水电阻率等关键信息，并在此手臂上具有RS232打印机接口及定量取水开关，取水手臂单元可迁离主机2.9m。

  - 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。

  - 系统配置管理软件，通过软件可保存水质数据记录，最多可存储长达一年的记录，保证数据的安全和可靠。

  - 整机符合 GLP规范，可提供验证服务。

  - 基本配置：超纯水主机系统，可迁离主机独立取水手臂一个，带芯片预纯化柱一根，带芯片精纯化柱一根、0.22um终端除菌过滤器一个。

  - *投标时需提供原厂出具的项目授权书及售后服务承诺协议。

注：*表示为重要的必须满足指标，并且必须提供技术支持资料或彩色样本等支持文件，纯水和超纯水必须为同一品牌。