医用冲洗设备及冲洗液参数

1. 冲洗设备必须取得国家二类医疗器械注册证（5分）
2. 医用外伤冲洗器主要参数（5分）

电源：~220V，50HZ

输入功率：3500VA

出水温度：30℃--40℃允差±1℃

清水流量调节阀：1.4L/min--3L/min允差±0.3L/min

清洗液流量：550ml/min--700ml/min

周期运行时间：＞15min

工作模式：交替清洗

1. 多功能清洗池主要参数（10分）

外形尺寸范围：（1100-1500）×（700-1100）×（500-800）mm

下水管尺寸：32×40×50mm

下水管可拉伸长度：1.5m

材料：ABS聚合光面材料

1. 创口清洗消毒液主要参数（20分）

清洗液规格：≥250ml/瓶

数量：500瓶（以500ml报长期使用单价）

包装：瓶式或袋式

外观：透明液体

PH值：8＞PH＞8.1

有效成分含量：醋酸氯已定：3.0g/L--5.0g/L二葵基二甲基氯化铵：1.0g/L--2.0g/L

微生物污染指标： 符合《消毒技术规范》

 灭杀试验：大肠杆菌 符合《消毒技术规范》

 金黄葡萄球菌 符合《消毒技术规范》

 铜绿假单细胞菌 符合《消毒技术规范》

 白色念珠菌 符合《消毒技术规范》

皮肤现场消毒试验 符合《消毒技术规范》

多次完整皮肤刺激试验 符合《消毒技术规范》

一次破损皮肤刺激试验 符合《消毒技术规范》

急性经口毒性试验 符合《消毒技术规范》

致突变试验 符合《消毒技术规范》